Заполнение таблицы протокола

| Эпитоп |  |
| --- | --- |
| Номер раунда |  |
| Дата |  |
| 1. Иммуностейнер |  |
| - Модель | Leica BOND-MAX/Leica BOND III |
| 2. Первичные антитела |  |
| - Клон |  |
| - Производитель |  |
| - № по каталогу/лот |  |
| - Форма антитела (концентрат – указать рабочее разведение; RTU – стандартное разведение производителя) |  |
| - Время инкубации/температура |  |
| 3. Типы демаскировки |  |
| Прибор (с указанием/ вручную) | В приборе Leica BOND-MAX/Leica BOND III |
| 3.1. Высокотемпературная демаскировка |  |
| - Буфер |  |
| - Продолжительность нагрева |  |
| с. Максимальная температура |  |
| 3.2.Ферментативная обработка |  |
| - Производитель |  |
| - Время инкубации |  |
| 4. Система визуализации |  |
| - Производитель |  |
| - № по каталогу/лот |  |
| - Время инкубации полимера |  |
| - Температура инкубации |  |
| 5. Хромоген |  |
| - Производитель |  |
| - № по каталогу/лот |  |
| - Время инкубации с хромогеном/температура |  |
| - Усиление |  |

Содержание

| - Иммуностейнер - 3 |  |
| --- | --- |
| - Информация с флаконов производителей – 3 |  |
| - Информация из истории препаратов и установок протокола - 5 |  |

- Иммуностейнер

1a. Модель: Leica BOND-MAX/Leica BOND III

- Информация с флаконов производителей

| - Флакон с антителом | - Система детекции и визуализации |
| --- | --- |

- Информация с Флакона с антителом – заполняем пункты 2a,2b,2c.

2d. Форма антитела:

-  При использовании концентрата в данной графе прописываем титр приготовленного рабочего разведения для данной постановки.

-  Eсли антитело стандартное BOND или на флаконе присутствует знак RTU (Ready-to-use), то указываем RTU (готовое к использованию).

- Информация с упаковки Система детекции и визуализации – заполняем пункты 4a,4b,5a,5b

Внесение информации в таблицу:

| Эпитоп | Multi-Cytokeratin |
| --- | --- |
| Номер раунда |  |
| Дата |  |
| 1. Иммуностейнер |  |
| a. Модель | Leica BOND-MAX |
| 2. Первичные антитела |  |
| - Клон | AE1/AE3 |
| - Производитель | Leica Biosystems |
| - № по каталогу/лот | PA0909/51004 |
| - Форма антитела (концентрат – указать рабочее разведение; RTU – стандартное разведение производителя) | RTU |
| - Время инкубации/температура |  |
| 3. Типы демаскировки |  |
| Прибор (с указанием/ вручную) | В приборе Leica BOND-MAX |
| 3.1. Высокотемпературная демаскировка |  |
| - Буфер |  |
| - Продолжительность нагрева |  |
| с. Максимальная температура |  |
| 3.2.Ферментативная обработка |  |
| - Производитель |  |
| - Время инкубации |  |
| 4. Система визуализации |  |
| - Производитель | Leica Biosystems |
| - № по каталогу/лот | DS9800/61458 |
| - Время инкубации полимера |  |
| - Температура инкубации |  |
| 5. Хромоген |  |
| - Производитель | Leica Biosystems |
| - № по каталогу/лот | DS9800/61458 |
| - Время инкубации с хромогеном/температура |  |
| - Усиление |  |

- Информация из истории препаратов и установок протокола

**Программное обеспечение (ПО) для приборов BOND-maX/BOND III двух версий: Русскоязычное ПО- версия 5.1 и англоязычное ПО-версия 4.0.

- Типы демаскировки

В зависимости от исследуемого антигена демаскировка может отличаться:

- 3.1 – Высокотемпературная демаскировка. Максимальная температура 100 градусов, проводится в буферах для демаскировки с разным значением pH и составом:

-ER1 (Epitope Retrieval Solution 1) – с низким значением pH – 6

-ER2 (Epitope Retrieval Solution 2) – с высоким значением pH – 9.

Время демаскировки может варьировать - 10, 20, 30, 40 min.

- 3.2 - Ферментативная обработка. Максимальная температура 37 градусов. Ферментативная демаскировка проводится при разных концентрациях фермента протеиназы K и время может варьировать от 5 до 30 минут.

В программе Bond необходимо зайти во вкладку История препарата/ Slide history

- В открывшемся окне в  списке препаратов выбрать препарат, окрашенный ранее на тестируемый эпитоп: например - Estrogen Receptor

- Далее зайти во  вкладку Свойства препарата/Slide properties

Интересующая информация: Окрашивание, Подготовка, ТДА(3.1_a,b,c), Фермент(3.2)

Пример:

Окрашивание: *IHC Protocol F

Подготовка: Dewax

ТДА (температурная демаскировка антигена): HIER 20 min with ER1

Фермент: -

- Заполнение информации по протоколу:

2 e. Время инкубации первичного антитела/температура;

4 с. Время инкубации полимера;

4 d. Температура инкубации полимера;

5 c. Время инкубации с хромогеном/температура;

5 d. Усиление.

- Для версии ПО 4.0 - В программе Bond необходимо зайти во вкладку Установки протокола/Protocol setup.

В списке протоколов выбираем протокол окрашивания.

Пример: *IHC Protocol F

В открывшемся окне находим необходимую информацию:

5 -*MARKER - 15 min (2e);

13 - *Polymer - 8 min (4c,4d);

18 - *Mixed DAB Refine - 10 min (5c);

5d – усиление отсутствует.

- Для версии ПО 5.1 - В программе Bond необходимо зайти во вкладку История препарата/ Slide history , далее зайти во вкладку Отчет по протоколу. В новой вкладке появится файл

Пример: *IHC Protocol F

Этап 5: Marker – инкубация 15:00, Температура окружающей среды – данные для первичного антитела (2e)

Этап 13: Polymer – инкубация 8:00, Температура окружающей среды – данные для системы визуализации(4c,4d)

Этап 18: Mixed DAB Refine – инкубация 10:00, Температура окружающей среды – данные для хромогена(5c,5d)

Внесение информации в таблицу:

| Эпитоп | Estrogen Receptor |
| --- | --- |
| Номер раунда |  |
| Дата |  |
| 1. Иммуностейнер |  |
| a. Модель | Leica BOND-MAX |
| 2. Первичные антитела |  |
| - Клон |  |
| - Производитель |  |
| - № по каталогу/лот |  |
| - Форма антитела (концентрат – указать рабочее разведение; RTU – стандартное разведение производителя) |  |
| - Время инкубации/температура | 15 мин, Температура окружающей среды |
| 3. Типы демаскировки |  |
| Прибор (с указанием/ вручную) | В приборе Leica BOND-MAX |
| 3.1. Высокотемпературная демаскировка |  |
| - Буфер | ER1(pH 6) |
| - Продолжительность нагрева | 20 мин |
| с. Максимальная температура | 100 |
| 3.2. Ферментативная обработка |  |
| - Производитель | - |
| - Время инкубации | - |
| 4. Система визуализации |  |
| - Производитель |  |
| - № по каталогу/лот |  |
| - Время инкубации полимера | 8 мин |
| - Температура инкубации | Температура окружающей среды |
| 5. Хромоген |  |
| - Производитель |  |
| - № по каталогу/лот |  |
| - Время инкубации с хромогеном/температура | 10 мин/ Температура окружающей среды |
| - Усиление | Отсутствует |